ПАСПОРТ

эталона давления от (-0,1) МПа до 70 МПа избыточного, абсолютного и вакуумметрического давления

Состав эталона

Эталон предназначен для передачи единциы давления (Паскаль) средствам измерения давления путем непрерывной цепи калибровок методом непосредственного сличения для обеспечения прослеживаемости в области измерения давления в Кыргызской Республике в диапазоне от (-0,1) МПа до 70 МПа.

Эталон давления состоит из гидравлического и газового грузопоршневого манометра избыточного, вакуумметрического, абсолютного давления и вспомогательного оборудования для создания соответствующего режима давления.

Прослеживаемость эталона обеспечивается вывозом в национальные институты других стран, имеющих строки СМС в указанном диапазоне или в аккредитованные, признанным ИЛАК органом по аккредитации, калибровочные лаборатории, имеющие ту же область аккредитации.

| Исходный эталон единицы давления (Паскаль) В состав эталона входят: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Название | Производитель |  | Заводской № | Инвентарный № |
| В диапазоне от 0,1 МПа до 70 МПа (избыточного давления) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлический грузопоршневой манометр – Budenberg 580 |  |  | Budenberg | 580/31140 | 47891 / 47892 |
| В диапазоне от 0,0014 МПа до 7 МПа (низко - избыточного и абсолютного давления) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газовый грузопоршневой манометр Ruska 2465A – 754 |  |  | Ruska | 66921 | 47882 / 47883 |
|  | - Поршень цилиндр № 2465-725 |  |  |  | TL13730 | 47884 |
|  | - Поршень цилиндр 2465-727 |  |  |  | SN C659 | 47885 |
|  | - Поршень цилиндр 2465-729 |  |  |  | SN V1725 | 47887 |
|  | - Поршень цилиндр 2465-730 |  |  |  | SN G174 | 47886 |
| В диапазоне от - 0,1 МПа до 0,7 МПа (вакуумметрического и избыточного давления) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калибратор давления избыточного и вакуумметрического давления Fluke 719-30G и Fluke 719-100 G |  |  | Fluke Corporation | 1953014 и 1945008 | 47895 47899 |
| 4 | Барометр Fluke RPM4 BA 100K |  |  | Fluke Corporation | 1742 | 47906 |
| 5 | Штангенрейсмас Standard Gage |  |  | Standard Gage | 4E0307601 |  |
| 6 | Термогигрометр HC 520 |  |  | Китай |  | 1 |

- Гидравлический грузопоршневой манометр Ruska 2465A – 754

Гидравлический грузопоршневой манометр – Budenberg 580,

- Газовый грузопоршневой манометр Ruska 2465A – 754

Газовый грузопоршневой манометр Ruska 2465A – 754

- Эталонный калибратор давления Fluke 719 30 / 100 G

Калибратор давления Fluke 719 30 и Fluke 719 100 G

- Эталонный барометр Fluke RPM4 BA 100K

Fluke RPM4 BA 100K

- Штангенрейсмас Standard Gage

Штангенрейсмас Standard Gage

- Цифровой Термогигрометр HC 520

Термогигрометр HC 520

- Прецизионная система кондиционирования воздуха для обеспечения стабильных условий окружающей среды

| № | Параметры условий ОС | Диапазон, точность поддержания | Оборудование для поддержания УОС |  | СИ для регистрации УОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Температура 18 - 28 0 С Дрейф 1 0С во время измерений | Температура 18 - 28 0 С Дрейф 1 0С в час; | кондиционер Toshiba | прецизионный | Klima log… pro | ±10С ±3% |
| 2 | Влажность До 70 % |  | То же | То же | Klima log… pro |  |

Регистратор условий окружающей среды с синхронизацией ПК

Цифровой теромогигрометр Klima log… pro S/N 2016/02/18/01

Метрологические характеристики эталона

| Номинальные значения физической величины, хранимой эталоном | Точность эталона | Расширенная неопределенность, величины, реализуемой эталоном | Нестабильность эталона за год |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,1 МПа до 7 МПа (рабочая среда – гидравлическое масло) | 0.008% | 10 мбар+8,0∙10-5*pe | Менее U95 |
| От 1 МПа до 70 МПа (рабочая среда – гидравлическое масло) |  | 15 мбар+9,0∙10-5*pe |  |
| От 0 МПа до 7 МПа (рабочая среда – азот высокой очистки) | - Диапазон давления: от 0 до 7 МПа (избыточное давление), от 1.4 kPa до 7 MPa (0.2 до 1000 psi) (абсолютное давление) - Точность считываний до 0,0010 % (10 миллионных долей) - Для давления до 700 kPa (100 psi) - Точность считываний до 0,0027 % (27 миллионных долей) Для давления от 700 kPa до 7 MPa (100 psi до 1000 psi) - Точность: меньше чем 3 миллионные доли - Стабильность: меньше чем 3 миллионные доли в год - Разрешение: 0,0001 % (1 миллионная доля) или 1 мг - Режимы эталона, абсолютного давления, вакуума и низкого давления |  |  |
| Поршень цилиндр № 2465-725, TL1730 от 0,0014 МПа до 0,173 МПа (1,4–173 кПа) |  | A0=3.356364∙10-4m2 U95=3.31∙10-9m2 |  |
| Поршень цилиндр 2465-727 SN C659 от 0,0117 МПа до 0,69 МПа (11,7–690 кПа) |  | A0=8.393374∙10-5m2 U95=9.57∙10-10m2 |  |
| Поршень цилиндр 2465-729 SN V1725 от 0,0138 МПа до 6,9 МПа |  | A0=8.387251∙10-6m2 U95=9.25∙10-11m2 |  |
| Поршень цилиндр 2465-730 SN G174 от 0,0138 МПа до 3,5 МПа |  | A0=1.678281∙10-5m2 U95=1.73∙10-10m2 |  |

Результаты исследований эталона

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Наилучшие измерительные возможности (расширенная неопределенность) | Перечень документов, подтверждающих исследования эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Двусторонние сличения по калибровке датчика избытчоного давления с Национальным Метрологическим институтом Таиланда | От 0,1 МПа до 70 МПа избыточного давления | 10 мбар+8,0∙10-5*pe | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены Отчет тех. Эксперта 11.01.2017 № проекта PN:2013.2239.5/95090 |
|  |  |  | 15 мбар+9,0∙10-5*pe |  |
| 2018 | Внутрилабораторные сличения с использованием откалиброванного в НМИ Турции, рабочего эталона ЦСМ при МЭ КР и Лабораторией давления | От 0,1 МПа до 10 МПа избыточного давления | 10 мбар+8,0∙10-5*pe | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены № СК 04-0040 |
|  |  |  | 15 мбар+9,0∙10-5*pe |  |
| 2020 | Внутрилабораторные сличения с использованием откалиброванного в НМИ Турции, рабочего эталона ЦСМ при МЭ КР и Лабораторией давления | От 1 МПа до 34 МПа избыточного давления | 10 мбар+8,0∙10-5*pe | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены № СК 04-0018 |
|  |  |  | 15 мбар+9,0∙10-5*pe |  |

Ввод в эксплуатацию

Техническое задание на эталон давления (помещение для его содержания и оборудование) было разработано в рамках проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» в 2008 г.

Эталон создан на средства проекта Всемирного Банка в 2013 году «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» путём приобретения имеющихся на рынке, эталонного гидравлического и газового грузопоршневого манометра и дополнительного прецизионного и вспомогательного оборудования. С 2016 года эталоны исследуется специалистами лаборатории давления УМ ЦСМ при МЭ КР.