ПАСПОРТ

эталона интервалов времени до 960с

Состав эталона

Эталон предназначен для передачи единицы интервалов времени (секунда) всем видам электронных и механических секундомеров путем непрерывной цепи калибровок методом непосредственного сличения с базовым временем для обеспечения прослеживаемости измерений в данной области в Кыргызской Республике до 960 с.

Эталон интервалов времени представляет собой комплект из калибратора секундомеров Timometer 4500 вспомогательного оборудования для создания температурных условий и вычислительных программ.

Прослеживаемость эталона обеспечивается вывозом в национальные институты других стран, имеющих строки СМС в указанном диапазоне или в аккредитованные, признанным ИЛАК органом по аккредитации, калибровочные лаборатории, имеющие ту же область аккредитации.

| Исходный эталон единицы интервалов времени В состав эталона входят: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Производитель | Заводской № | Инвентарный № |
| 1 | Timometer 4500 | Germany, Helmut Klein GmbH/ Germany, 2016 | 7009167498 | 00000901 |

Эталон интервалов времени до 960 с   состоит из:

| Эталон интервалов времени Timometer 4500 | Собственного высокочувствительного сенсорного датчика |
| --- | --- |

Метрологические характеристики эталона

| Номинальные значения физической величины, хранимой эталоном | Точность эталона | Расширенная неопределенность, величины, реализуемой эталоном | Нестабильность эталона за год |
| --- | --- | --- | --- |
| В диапазоне: 2s, 10s, 12s, 20s, 30s, 60s, 120s, 240s, 480s, 960s |  |  |  |
| Интервал времени для электронных секундомеров | 12 s | 0,05 с/сут | менее 0,05 с/сут |
| В диапазоне: 2s, 10s, 12s, 20s, 30s, 60s, 120s, 240s, 480s, 960s |  |  |  |
| Интервал времени для механических секундомеров | 30 s | 1,2 с/сут | менее 1,2 с/сут |

Для обеспечения условий окружающей среды  в лаборатории электричества и времени  установлена система кондиционирования  (кассетный кондиционер Toshiba RBC-AMS51E-EN).

| № | Параметры условий ОС | Диапазон, точность поддержания | Оборудование для поддержания УОС |  | СИ для регистрации УОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | t (23±5)°С | t (23 ± 5) °С | Кондиционер | Сплит система | Прибор Termogygrometer HC 520 06/01 | Диапазон (-20÷60) °C U95=0,6 °C |
| 2 | rh (50 ± 20) % | rh (30 ÷ 40) % |  |  |  | Диапазон (20÷99) % U95=4 % |

Результаты исследований эталона

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Наилучшие измерительные возможности (расширенная неопределенность) | Перечень документов, подтверждающих исследования эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2017 | Межлабораторное сличение электронного секундомера, Методом базового времени Aккредитованная калибровочная лаборатория Германии ZMK GmbH | 12 s | 0,05 с/сут | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 08.2017 | Двухстороннее сличение электронного секундомера, Методом базового времени Аккредитованная калибровочная лаборатория Коста-Рики «LMVE-ICE» | 12 s | 0,05 с/сут | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 03.2018 | Межлабораторное сличение электронного секундомера, Методом базового времени Aккредитованная калибровочная лаборатория Германии ZMK GmbH | 12 s | 0,05 с/сут | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены Отчет о сличениях Report no.V/0003/18 |
| 09.2019 | Сличения между сотрудниками лаборатории | 12 s | 0,05 с/сут | En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены Отчет о сличениях 09.12.2019 |

Ввод в эксплуатацию

Эталон  интервалов времени до 960с создан на собственные средства Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики,  путём приобретения имеющегося на рынке калибратора секундомеров Timometer 4500, 7009167498. Введен в эксплуатацию и исследован в период с октября 2016 г. по февраль  2017 г. специалистами лаборатории электричества и времени ЦСМ.