ПАСПОРТ

эталона массы от 1 мг до 20 кг

Состав эталона

Эталон предназначен для передачи единицы массы (килограмм) методом сличения с помощью компаратора.

Эталон состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств, включающего:

- Эталонные гири, с помощью которых передаётся прослеживаемость единицы массы путём вывоза данных гирь на рекалибровку. Рекалибровка организуется попеременным вывозом двух комплектов эталонных гирь за пределы республики в национальные институты других стран, имеющих строки СМС в диапазоне 1 мг – 1 кг по калибровке гирь класса Е1 и в диапазоне 2 кг – 20 кг класса Е2 или соответственно в аккредитованные признанным ИЛАК органом по аккредитации калибровочные лаборатории, имеющие ту же область аккредитации.

| Исходный эталон единицы массы в диапазоне от 1 мг до 20 кг в состав эталона входят: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Производитель | Идентификационный № | Инвентарный № |
| 1. | Набор гирь Е1 1 мг - 1 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 11/1 | 47759 |
| 2. | Гиря Е2 2 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 12/1 | 47765 |
| 3. | Гиря Е2 5 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 13/1 | 47766 |
| 4. | Гиря Е2 10 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 14/1 | 47769 |
| 5. | Гиря Е2 20 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 15/1 | 47770 |
| 6. | Набор гирь Е1 1 мг - 1 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 11/2 | 47760 |
| 7. | Гиря Е2 2 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 12/2 | 47764 |
| 8. | Гиря Е2 5 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 13/2 | 47767 |
| 9. | Гиря Е2 10 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 14/2 | 47768 |
| 10. | Гиря Е2 20 кг | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 RS 15/2 | 47771 |
| 11. | ХР26С | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 21 | 47755 |
| 12. | АХ106 | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 22 | 47750 |
| 13. | АХ1004 | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 23 | 47751 |
| 14. | ХР2004S | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 24 | 47752 |
| 15. | ХР5003S | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 25 | 47753 |
| 16. | ХР26000L | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 26 | 47754 |
| 17. | Стандарт магнитной восприимчивости LMPS |  | 01 RS 31 | 47772 |
| 18. | Магнитометр S-50 | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СЕ 31 | 47773 |
| 19. | Микровесы ХР6U | METTLER TOLEDO Германия, 2009 | 01 СE 32 | 47773 |
| 20. | Концевые меры длины (для увеличения расстояния между платформой и магнитом) |  | 01 СE 34/1 01 СE 34/2 01 СE 34/3 01 СE 35/1 01 СE 35/2 01 СE 35/3 | 47773 |
| 21. | Прецизионный кондиционер “Blue Box Data Tach” | Blue Box, Италия, 2009 | 01 AC 41 | 70558 |
| 22. | Климатическая станция (состоит): Klimet A30 |  | 01 СЕ 41/1 | 47774 |
| 23. | Встроенный датчик давления KLA30/P35-2 |  | З/№ 0041 |  |
| 24. | Встроенная датчик точки росы КLA30 DP |  |  |  |
| 25. | Встроенные датчики температуры (4 штуки) КLA30/T4 |  | 01 СЕ 41/1 | 47774 1018 1017 |

| Набор гирь 1мг - 1кг класса Е1 в деревянном футляре |  |
| --- | --- |
| Цилиндрическая гиря 2 кг класса Е2 в деревянном футляре | Цилиндрическая гиря 5 кг класса Е2 в деревянном футляре |
| Цилиндрическая гиря 10 кг класса Е2 в деревянном футляре | Цилиндрическая гиря 20 кг класса Е2 в деревянном футляре |

- Весы - компараторы, ежегодное исследование  и подтверждение метрологических характеристик которых, проводится специалистами лаборатории.

| Компаратор ХР26С Для калибровки гирь от 1 мг до 20 г | Компаратор АХ106 Для калибровки гирь от 20 г до 100 г |
| --- | --- |
| Компаратор АХ1004 Для калибровки гирь от 100 г до 1 кг | Компаратор ХР2004S Для калибровки гирь от 1 кг до 2 кг |
| Компаратор ХР5003S Для калибровки гирь от 2 кг до 5 кг | Компаратор ХР26000L Для калибровки гирь от 5 кг до 20 кг |

- Эталон магнитной проницаемости, калибруемый в лаборатории NPL (Великобритания).

Магнитная непроницаемость = 1,005167 Неопределенность относительной магнитной проницаемости ±0,002 %

- Магнитометрический мост. Калибровка проводится специалистами лаборатории массы с помощью эталона магнитной восприимчивости.

Компаратор Microbalance ХР 6U, Магнитометр Susceptometer S-50

- Прецизионная система кондиционирования воздуха для обеспечения стабильных условий окружающей среды

BLUBOX DATA TECH 11.1.

| № | Параметры условий ОС | Диапазон, точность поддержания | Оборудование для поддержания УОС |  | СИ для регистрации УОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики. | Наименование | Технические характеристики. |
| 1 | Температура 18 - 27 0 С Дрейф 0,7 0 С в час; 1 0С за 12 часов | 22 – 25 0 С Дрейф 0,7 0 С в час; 1 0С за 12 часов | кондиционер BLUBOX DATA TECH 8.1. | прецизионный | KLIMET A30 Датчики Т | U = 0,5 0С |
| 2 | Влажность 40 ± 60 % Дрейф ± 10 % за 4 ч | 35 – 60 %. Дрейф ± 3% за 4 часа. | То же | То же | KLIMET A30 Датчики Т | U = 0,5 0С |
| 3 | Давление | 915 – 935 гПа Если изменение атмосферного давления превышает 0,1 кПа в час измерения прекращаются. | - | - | KLIMET A30 Датчики Т | U = 0,5 0С |
| 4 | Регистратор условий окружающей среды с выводом на ПК |  |  |  |  |  |

| Климатическая станция Klimet A30 |  |
| --- | --- |

Метрологические характеристики эталона

| Номинальные значения физической величины, хранимой эталоном |  | Точность эталона | Расширенная неопределенность, величины, реализуемой эталоном | Нестабильность эталона за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 5, 10, 20 | mg | E1 | 0,003 mg | менее 0,003 mg |
| 50 | mg | E1 | 0,004 mg | менее 0,004 mg |
| 100 | mg | E1 | 0,005 mg | менее 0,005 mg |
| 200 | mg | E1 | 0,006 mg | менее 0,006 mg |
| 500 | mg | E1 | 0,008 mg | менее 0,008 mg |
| 1 | g | E1 | 0,010 mg | менее 0,010 mg |
| 2 | g | E1 | 0,012 mg | менее 0,012 mg |
| 5 | g | E1 | 0,014 mg | менее 0,014 mg |
| 10 | g | E1 | 0,020 mg | менее 0,020 mg |
| 20 | g | E1 | 0,025 mg | менее 0,025 mg |
| 50 | g | E1 | 0,03 mg | менее 0,03 mg |
| 100 | g | E1 | 0,05 mg | менее 0,05 mg |
| 200 | g | E1 | 0,10 mg | менее 0,10 mg |
| 500 | g | E1 | 0,25 mg | менее 0,25 mg |
| 1 | kg | E2 | 0,5 mg | менее 0,5 mg |
| 2 | kg | E2 | 3 mg | менее 3 mg |
| 5 | kg | E2 | 8 mg | менее 8 mg |
| 10 | kg | E2 | 16 mg | менее 16 mg |
| 20 | kg | E2 | 30 mg | менее 30 mg |

Результаты исследований эталона

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Наилучшие измерительные возможности (расширенная неопределенность) | Перечень документов, подтверждающих исследования эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Двусторонние сличения по калибровке гирь класса E2 Aккредитованная калибровочная лаборатория Германии ZMK GmbH | 100 мг 5 г 50 г 1 кг | 0,002 мг 0,01 мг 0,12 мг 2,4 мг | Отчет о сличениях №01-0048 от 09.08.2011 En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 2015 г | 01 RS 11/1 Сличения между сотрудниками лаборатории | 500 mg 20 mg* 1 mg | 0,003 0,001 0,001 | Отчет о сличениях №01-0143а от 13.11.2015 №01-0143 от 16.11.2015 En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 2016 г | 01 RS 11/2 | 500 g 200 g 200 g * 100 g 50 g 20 g 20 g* 10 g 5 g 2 g 2 g* 1 g | 0,151 0,069 0,069 0,030 0,016 0,010 0,010 0,007 0,005 0,004 0,004 0,003 | Отчет о сличениях №01-0050 от 29.02.2016 №01-0049 от 29.02.2016 En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 2016 г | 01 RS 11/1 | 2 кg 500 g 50 g | 1,053 0,168 0,019 | Отчет о сличениях №01-0150, №01-0151, №01-0152 En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 2017 г | Сличения с Грузией по теме 670/Ge/2015 | 1 кг 50 г 5 г 100 мг |  | Cличения были выполнены с помощью 2-х исходных эталонов всеми 4-мя специалистами лаборатории. Результаты совпали кроме 5 г (Бегмат у Тилек - получены разные результаты при использовании RS11/1 и RS11/2 |
| 2018 г | Сличение между сотрудниками лаборатории 01 RS 11/1 | 200 g 100 g 20 g 2 mg 500 mg 20 mg 1 mg | 0,10 0,05 0,025 0,012 0,008 0,003 0,003 | Отчет о сличениях №01-0122 №01-0120 En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 2019 г | Сличение между 01 RS 11/2 и 01 RS 11/1 | 500 g 50 g 20 g 2 mg | 0,25 0,03 0,025 0,003 | Отчет о сличениях №01-1038 №01-1038а En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |
| 2020 г | Сличение между сотрудниками лаборатории 01 RS 11/2 | 1 g 1 g * 500 mg 200 mg 200 mg * 100 mg 50 mg 20 mg 20 mg * 10 mg 5 mg 2 mg 2 mg * 1 mg | 0,01 0,01 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 | Отчет о сличениях №01-1053 №01-1054 En < 1 метрологические характеристики эталона подтверждены |

Ввод в эксплуатацию

Техническое задание на эталон массы (помещение для его содержания и оборудование) было разработано в рамках проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» в августе 2008 г.

Эталон создан на средства проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» путём приобретения имеющихся на рынке эталонных гирь, магнитометра, и масс-компараторов. Исследован в период с января 2010 г. по июль 2016 г. специалистами лаборатории массы ЦСМ. Эталон создан и исследован в период с 2010 г. по 2021 г.