ПАСПОРТ

эталона относительной влажности воздуха от 15 % до 90 %

при температуре 20 °C

Состав эталона

Эталон относительной влажности воздуха состоит из эталонных средств измерения относительной влажности воздуха и вспомогательного оборудования для создания температурно-влажностных условий. Эталон предназначен для передачи единицы относительной влажности воздуха (% относительной влажности) средствам измерения влажности путем непрерывной цепи калибровок методом непосредственного сличения для обеспечения прослеживаемости в области измерения относительной влажности воздуха в Кыргызской Республике в диапазоне от 15 % до 90 % при 20 °C.

Прослеживаемость эталона обеспечивается вывозом в национальные институты других стран, имеющих строки СМС в указанном диапазоне или в аккредитованные, признанным ИЛАК органом по аккредитации, калибровочные лаборатории, имеющие ту же область аккредитации.

| Исходный эталон относительной влажности воздуха В состав эталона входят: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Производитель | Заводской № | Инвентарный № |
| 1. | Передатчики давления, относительной влажности воздуха и температуры VAISALA PTU 301 (2 шт.) | VAISALA Oyj, Финляндия, 2009 | Е3920003 | 47795 |
|  |  |  | Е3920002 | 47796 |
| 2. | Климатическая камера THUNDER SCIENTIFIC 2500ST-LT | Thunder Scientific Corporation, USA, 2009 | 0903735 | 47784 |

| Передатчик давления, относительной влажности воздуха и температуры VAISALA PTU 301 | Климатическая камера THUNDER SCIENTIFIC 2500ST-LT |
| --- | --- |

Метрологические характеристики эталона

| Номинальные значения физической величины, хранимой эталоном | Точность эталона | Расширенная неопределенность, величины, реализуемой эталоном | Нестабильность эталона за год |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 % до 90 % относительной влажности воздуха (климатическая камера) | Передатчик давления, относительной влажности воздуха и температуры точность измерения относительной влажности воздуха: ± 1 % (от 0% до 90%) точность измерения температуры при 20 °C: ± 0,2 °C | 1,5 % относительной влажности воздуха | менее 0,5 % относительной влажности воздуха |

Для обеспечения условий окружающей среды  в лаборатории температуры и влажности (23±5) ºС проведена система кондиционирования с установкой прецизионного кондиционера Blue Box Datatech UEDA 8.1.

| № | Параметры условий ОС | Диапазон, точность поддержания | Оборудование для поддержания УОС |  | СИ для регистрации УОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Температура (23 ± 5) °C | (18 – 26) °C | кондиционер BLUBOX DATA TECH 8.1. | прецизионный | Термогигрометр Dewk 1620A | Точность ±0,5 °C |
| 2 | Влажность ≤80 % |  |  |  | Термогигрометр Dewk 1620A | Точность ±1% |

Результаты исследований эталона

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Наилучшие измерительные возможности (расширенная неопределенность) | Перечень документов, подтверждающих исследования эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Двусторонние сличения по калибровке датчиков влажности с Национальным метрологическим институтом ВС ВНИИФТРИ, Россия | В диапазоне от 15 % до 90 % | 1,5 % | Отчет о сличениях от 02.2015 En < 1 (результаты сличений положительные) |
| 2016 | Двусторонние сличения по калибровке датчиков влажности c аккредитованной калибровочной лаборатории Германии ZMK GmbH (D-K-15186-01) | В диапазоне от 15 % до 90 % | 1,5 % | Отчет о сличениях № V/0009/16 от 12.05.2016 En < 1 (результаты сличений положительные) |
| 2019 | Двусторонние сличения по калибровке датчиков влажности с Национальным метрологическим институтом ВС ВНИИФТРИ, Россия | В диапазоне от 15 % до 90 % | 1,5 % | Отчет о сличениях от 11.2019 En < 1 (результаты сличений положительные) |

Ввод в эксплуатацию

Техническое задание на эталон относительной влажности воздуха (помещение для его содержания и оборудование) было разработано в рамках проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» в августе 2008 г.

Эталон создан на средства проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» путём приобретения имеющегося на рынке прецизионного оборудования в области контактной термометрии. Введен в эксплуатацию и исследован в период с 2010 по 2021 год.