ПАСПОРТ

эталона температуры от (-50) °С до 1100 °С

Состав эталона

Эталон температуры состоит из эталонных средств измерения температуры   и вспомогательного оборудования для создания температурных условий. Эталон предназначен для передачи единицы температуры (Кельвин) средствам измерения температуры путем непрерывной цепи калибровок методом непосредственного сличения для обеспечения прослеживаемости в области измерения температуры в Кыргызской Республике в диапазоне от (-50) °С до 1100 °С (контактная термометрия).

Прослеживаемость эталона обеспечивается вывозом в национальные институты других стран, имеющих строки СМС в указанном диапазоне или в аккредитованные, признанным ИЛАК органом по аккредитации, калибровочные лаборатории, имеющие ту же область аккредитации.

| Исходный эталон единицы температуры (Kельвин) В состав эталона входят: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Производитель | Заводской № | Инвентарный № |
| В диапазоне от (–50) °C до 660 °C (контактная термометрия) |  |  |  |  |
| 1. | Ампула тройной точки воды Fluke 5901A-Q | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | 5049 | 1112 |
| 2. | Эталонные платиновые термометры сопротивления Pt25 Fluke 5699 (4 шт.) | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | 0559 | 47790 |
|  |  |  | 0556 | 47789 |
|  |  |  | 0406 | 47792 |
|  |  |  | 0555 | 47791 |
| 3. | Эталонные платиновые термометры сопротивления Pt100 Fluke 5626 (2 шт.) | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | 2176 | 47793 |
|  |  |  | 2181 | 47794 |
| 4. | Температурные мосты Fluke 1575A (3 шт.) | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А95282 | 47778 |
|  |  |  | А95281 | 47804 |
|  |  |  | А95283 | 47804a |
| 5. | Жидкостной термостат Fluke 7381 | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А96220 | 47780 |
| 6. | Жидкостной термостат Fluke 7321 | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А95155 | 47781 |
| 7. | Жидкостной термостат Fluke 6331 | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А95278 | 47782 |
| 8. | Термостат для ампулы тройной точки воды Fluke 7312 | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А95221 | 47788 |
| 9. | Блок температурного калибратора Fluke 9173 | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А95473 | 47785 |
| 10. | Термогигрометр Fluke1620А “DewK” и датчики температуры и влажности к нему Fluke 2626-Н | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | Термогигрометр: А95909 Датчики: А95234 А95288 | 47786 |
| 11. | Сосуд Дьюара | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | - | 47787 |
| В диапазоне от 300 °C до 1100 °C (контактная термометрия) |  |  |  |  |
| 1. | Термопары типа S Fluke 5650 (4 шт.) | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | 9778 | 47798 |
|  |  |  | 9650 | 47799 |
|  |  |  | 9652 | 47800 |
|  |  |  | 9654 | 47776 |
| 2. | Мультиметр Fluke 8508A | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | 991358516 | 47779 |
| 3. | Высокотемпературная печь Fluke 9112В | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2009 | А95082 | 47783 |

| Ампула тройной точки воды | Эталонные платиновые термометры сопротивления Fluke 5699 |
| --- | --- |
| Температурные мосты Fluke 1575A | Мультиметр Fluke 8508A |
| Термопары типа S Fluke 5650 | Высокотемпературная печь Fluke 9112В |
| Жидкостные термостаты Fluke 7381, 7321, 6331 | Термостат для ампулы тройной точки воды Fluke 7312 |
| Термогигрометр Fluke1620А “DewK” |

Метрологические характеристики эталона

| Номинальные значения физической величины, хранимой эталоном | Точность эталона | Расширенная неопределенность, величины, реализуемой эталоном | Нестабильность эталона за год |
| --- | --- | --- | --- |
| В диапазоне от (–50) °C до 660 °C (контактная термометрия) |  |  |  |
| от (–50) °C до 0 °C (низкотемпературный термостат) | Эталонные платиновые термометры сопротивления Pt25, Pt100 (стабильность: < 8 мK в год повторяемость: < 1 мK) в комплекте с температурным мостом (точность измерения сопротивления: 4ppm от показания) | 15 мК | менее 15 мК |
| 0 °C (сосуд Дьюара) |  | 10 мК | менее 10 мК |
| от 0 °C до 50 °C (водяной термостат) |  | 15 мК | менее 15 мК |
| от 50 °C до 250 °C (масляный термостат) |  | 20 мК | менее 20 мК |
| от 50 °C до 660 °C (блок температурного калибратора) |  | 0,25 K | менее 0,25 K |
| В диапазоне от 300 °C до 1100 °C (контактная термометрия) |  |  |  |
| от 300 °C до 1100 °C (высокотемпературная печь) | Термопары типа S (точность до 600 °C: ± 0,6 °C до 1100 °C: ± 0,1 % от показания) в комплекте с мультиметром (±(4,5ppm от показания + 0,5ppm от диапазона измерения) | 0,5 K | менее 0,5 K |

Для обеспечения условий окружающей среды  в лаборатории температуры и влажности (23±5) ºС проведена система кондиционирования с установкой прецизионного кондиционера Blue Box Datatech UEDA 8.1.

| № | Параметры условий ОС | Диапазон, точность поддержания | Оборудование для поддержания УОС |  | СИ для регистрации УОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Температура (23 ± 5) °C | (18 – 26) °C | кондиционер BLUBOX DATA TECH 8.1. | прецизионный | Термогигрометр Dewk 1620A | Точность ±0,5 °C |
| 2 | Влажность ≤80 % |  |  |  | Термогигрометр Dewk 1620A | Точность ±1% |

Результаты исследований эталона

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Наилучшие измерительные возможности (расширенная неопределенность) | Перечень документов, подтверждающих исследования эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Двусторонние сличения по калибровке термометров стеклянных и цифровых методом непосредственного сличения c аккредитованной калибровочной лаборатории Германии ZMK GmbH (D-K-15186-01) | В диапазоне от 0 °С до 250 °С | 0,01 °С | Отчет о сличениях № V/0006/11 от 09.10.2011 En < 1 (результаты сличений положительные) |
| 2014 | Двусторонние сличения по калибровке платиновых термометров сопротивления методом непосредственного сличения c аккредитованной калибровочной лаборатории Германии ZMK GmbH (D-K-15186-01) | В диапазоне от 0 °С до 200 °С | 0,01 °С | Отчет о сличениях № V/0005/14 от 30.09.2014 En < 1 (результаты сличений положительные) |
| 2016 | Двусторонние сличения по калибровке термопар методом непосредственного сличения в диапазоне от 230 °С до 960 °С c аккредитованной калибровочной лаборатории Германии ZMK GmbH (D-K-15186-01) | В диапазоне от 230 °С до 960 °С | 0,5 °С | Отчет о сличениях № V/0005/16 от 14.05.2015 En < 1 (результаты сличений положительные) |
| 2015-2018 | Сличения в рамках региональной метрологической организации КООМЕТ Тема КООМЕТ 642/MD/14 по калибровке платиновых термометров сопротивления методом непосредственного сличения | В диапазоне от (-40) °С до 420 °С | 0,01 °С | Отчет о сличениях от 09.2018 En < 1 (результаты сличений положительные) |

Ввод в эксплуатацию

Техническое задание на эталон температуры (помещение для его содержания и оборудование) было разработано в рамках проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» в августе 2008 г.

Эталон создан на средства проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» путём приобретения имеющегося на рынке прецизионного оборудования в области контактной термометрии. Введен в эксплуатацию и исследован в период с 2010 по 2021 год.