ПАСПОРТ

эталона  силы переменного и постоянного тока от 200 мкА до 20 А

и переменного, постоянного напряжения от 200 мВ до 1 000 В

Состав эталона

Эталон предназначен для передачи единиц силы переменного и постоянного тока (Ампер) и переменного, постоянного напряжения калибраторам переменного и постоянного тока и напряжения (Вольт) 1.0 до 7,5 знаков,  имеющих собственный источник тока/напряжения.

Эталон силы переменного и постоянного тока и переменного, постоянного напряжения  состоит из мультиметра 8508А Fluke, с помощью которого передаётся единица силы переменного и постоянного тока и переменного, постоянного напряжения путём проведение непрерывной цепи калибровок, методом прямых измерений.

Прослеживаемость эталона обеспечивается вывозом в национальные институты других стран, имеющих строки СМС в указанном диапазоне или в аккредитованные, признанным ИЛАК органом по аккредитации, калибровочные лаборатории, имеющие ту же область аккредитации.

| Исходный эталон единицы силы переменного и постоянного тока и переменного, постоянного напряжения В состав эталона входят: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Производитель | Заводской № | Инвентарный № |
| 1 | Мультиметра 8508А Fluke | Fluke Corporation, Hart Scientific Division, USA, 2012 | 197464380 | 47871 |

Мультиметр 8508А Fluke

Метрологические характеристики эталона

| Номинальные значения физической величины, хранимой эталоном | Точность эталона | Расширенная неопределенность, величины, реализуемой эталоном | Нестабильность эталона за год |
| --- | --- | --- | --- |

| Постоянное напряжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 mV 2 V 20 V 200 V 1000 V | 2.0 μV/V 1.0 μV/V 1.5 μV/V 1.5 μV/V 1.5 μV/V | (ppmReding+ppmRange) 5.0+0.5 (ppmReding+ppmRange) 3.5+0.2 (ppmReding+ppmRange) 3.5+0.2 (ppmReding+ppmRange) 5.5+0.2 (ppmReding+ppmRange) 5.5+0.5 | менее (ppmReding+ppmRange) 5.0+0.5 (ppmReding+ppmRange) 3.5+0.2 (ppmReding+ppmRange) 3.5+0.2 (ppmReding+ppmRange) 5.5+0.2 (ppmReding+ppmRange) 5.5+0.5 |
| Постоянный ток |  |  |  |
| 200 μА 2 mA 20 mA 200 mA 2 A 20 A | 14 μA/A 12 μA/A 12 μA/A 12 μA/A 15 μA/A 30 μA/A | (ppmReding+ppmRange) 12+2.0 (ppmReding+ppmRange) 12+2.0 (ppmReding+ppmRange) 14+2.0 (ppmReding+ppmRange) 48+4.0 (ppmReding+ppmRange) 185+8.0 (ppmReding+ppmRange) 400+20 | менее (ppmReding+ppmRange) 12+2.0 (ppmReding+ppmRange) 12+2.0 (ppmReding+ppmRange) 14+2.0 (ppmReding+ppmRange) 48+4.0 (ppmReding+ppmRange) 185+8.0 (ppmReding+ppmRange) 400+20 |
| Переменный ток |  |  |  |
| 200 mV 2 V 20 V 200 V 1000 V | 90 μV/V 20 μV/V 18 μV/V 70 μV/V 40 μV/V | (ppmReding+ppmRange) 115+20 (ppmReding+ppmRange) 90+10 (ppmReding+ppmRange) 90+10 (ppmReding+ppmRange) 90+10 (ppmReding+ppmRange) 115+20 | менее 115+20 (ppmReding+ppmRange) 90+10 (ppmReding+ppmRange) 90+10 (ppmReding+ppmRange) 90+10 (ppmReding+ppmRange) 115+20 |
| Переменное напряжение |  |  |  |
| 200 μА 2 mA 20 mA 200 mA 2 A 20 A | 0.28 mA/A 0.11 mA/A 0.15 mA/A 0.15 mA/A 0.13 mA/A 0.55 mA/A | (ppmReding+ppmRange) 0.4%+100 (ppmReding+ppmRange) 300+100 (ppmReding+ppmRange) 300+100 (ppmReding+ppmRange) 290+100 (ppmReding+ppmRange) 620+100 ±(ppmReding+ppmRange) 820+100 | Менее (ppmReding+ppmRange) 0.4%+100 (ppmReding+ppmRange) 300+100 (ppmReding+ppmRange) 300+100 (ppmReding+ppmRange) 290+100 (ppmReding+ppmRange) 620+100 |

Для обеспечения условий окружающей среды  в лаборатории электричества и времени  установлена система кондиционирования  (кассетный кондиционер Toshiba RBC-AMS51E-EN).

| № | Параметры условий ОС | Диапазон, точность поддержания | Оборудование для поддержания УОС |  | СИ для регистрации УОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | t (23±2)°С | t (23 ± 2) °С | Кондиционер | Сплит система | Прибор Termogygrometer HC 520 06/01 | Диапазон (-20÷60) °C U95=0,6 °C |
| 2 | rh (50 ± 20) % | rh (30 ÷ 40) % |  |  |  | Диапазон (20÷99) % U95=4 % |

Результаты исследований эталона

| Дата внесения записи | Метод исследования | Диапазон величины или номинальное значение, приписанное эталону | Наилучшие измерительные возможности (расширенная Неопределенность) | Перечень документов, подтверждающих исследования эталона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | Определение дрейфа между последовательными калибровками (2012 г., 2017 г.) | Постоянное напряжение |  |  |
|  |  | 200 mV 2 V 20 V 200 V 1000 V | 2.0 μV/V 1.0 μV/V 1.5 μV/V 1.5 μV/V 1.5 μV/V | Расчет дрейфа мультиметра 8508А (Calculation of drift for multimeter 8508A) |
|  |  | Постоянный ток |  |  |
|  |  | 14 μA/A 12 μA/A 12 μA/A 12 μA/A 15 μA/A 30 μA/A | 200 μА 2 mA 20 mA 200 mA 2 A 20 A |  |
|  |  | Переменное напряжение |  |  |
|  |  | 90 μV/V 20 μV/V 18 μV/V 70 μV/V 40 μV/V | 200 mV 2 V 20 V 200 V 1000 V |  |
|  |  | Переменный ток |  |  |
|  |  | 0.28 mA/A 0.11 mA/A 0.15 mA/A 0.15 mA/A 0.13 mA/A 0.55 mA/A | 200 μА 2 mA 20 mA 200 mA 2 A 20 A |  |
| На сегодняшний день исходный эталон мультиметр 8508А Fluke, 197464380 не принимал участие в сличениях с аккредитованными калибровочными лабораториями. |  |  |  |  |

Ввод в эксплуатацию

Техническое задание на эталон силы тока и напряжения (помещение для его содержания и оборудование) было разработано в рамках проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» в 2008 г.

Эталон создан на средства проекта Всемирного Банка «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» в 2013, путём приобретения имеющихся на рынке силы тока и напряжения. Введен в эксплуатацию и исследован в период  с июля 2016 г. по октябрь  2016 г. специалистами лаборатории электричества и времени ЦСМ.