НМИ, имеющий СМС-строки в базе данных BIPM  (TUBITAK UME, Турция), аккредитованная калибровочная лаборатория  (Hart Scientific)

Термометры стеклянные жидкостные

от (–50) °C до 250 °C

Термометры цифровые

от (–50) °C до 250 °C

Термометры сопротивления, в том числе цифровые

от (–50) °C до 660 °C

Термопары, в том числе цифровые

от 300 °C до 1100 °C

Термопара типа S Fluke 5650,

Мультиметр Fluke 8508A

от 300 °C до 1100 °C

Ампула тройной точки воды Fluke 5901A-Q,

Эталонные платиновые термометры сопротивления Pt25 Fluke 5699,

Эталонные платиновые термометры сопротивления Pt100 Fluke 5626,

Температурные мосты Fluke 1575A

от (–200) °C до 660 °C

Исходные эталоны ЦСМ

Рабочие СИ

Метод прямых измерений U0,95=0,2…0,5°C

Метод прямых измерений U0,95=0,002…0,006 °C

Непосредственное сличение U0,95=0,7 °C

Непосредственное сличение U0,95=0,01…0,5 °C

Непосредственное сличение U0,95=0,01…0,035 °C

Непосредственное сличение U0,95=0,01…0,07 °C